## Slide 1
MEDICIÓN DE FRECUENCIA
Ing. Francisco J. Jiménez Tapia
fjimenez@cenam.mx
Centro Nacional de Metrología, CENAM
MÉTODOS LOCALES DE MEDICIÓN
En el Dominio del Tiempo
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 2: MÉTODOS LOCALES DE MEDICIÓN
INTRODUCCIÓN
    Bases de tiempo
    Mezcladores
    Lazos de amarre
    Sintetizadores
    Contadores
MÉTODOS DE MEDICIÓN
    Medición directa de frecuencia
    Medición directa de diferencia de fase
    Medición de diferencia de frecuencias con mezclador
    Medición de diferencia de fase con doble mezclador
REFERENCIAS
Contenido
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 4
¿Qué son?
Una base de tiempo es un generador de señales periódicas (cuadrada, senoidal, rampa, etc.) con ciertas características de exactitud y estabilidad
Introducción / Bases de tiempo
BASES DE TIEMPO

## Slide 5
¿Cómo se hacen?
Introducción / Bases de tiempo
BASES DE TIEMPO
Una base de tiempo consta básicamente de un oscilador, pudiendo ser:
XO Oscilador de cristal de cuarzo
VCXO XO controlado por voltaje
OCXO XO controlado por temperatura
TCXO XO compensado por temperatura
TCVCXO XO compensado por temperatura y controlado por voltaje
OCVCXO XO controlado por temperatura y por voltaje
RbXO XO estabilizado a la transición del Rubidio
CsXO XO estabilizado a la transición del Cesio
HXO XO estabilizado a la transición del Hidrógeno

## Slide 6
¿Qué son?
Introducción / Bases de tiempo
MEZCLADORES
En electrónica de radiofrecuencia, el circuito que efectúa el producto de dos señales analógicas es usado en una variedad de aplicaciones y, dependiendo del contexto es llamado modulador, mezclador, detector síncrono, detector de fase, etc.

## Slide 7
¿Cómo funcionan?

## Slide 10
¿Cómo funcionan?

## Slide 11
¿Qué son?
Introducción / Lazos de amarre
LAZOS DE AMARRE
  El circuito PLL (Phase Locked-Loop) es un sistema retroalimentado cuyo objetivo principal consiste en la generación de una señal de salida con amplitud fija y frecuencia coincidente con la de entrada, dentro de un margen determinado.
  Comprende tres etapas fundamentales:
Mezclador
Filtro Pasa Bajas
Oscilador
VCXO
Vd
Vf
V0
VI

## Slide 12
¿Cómo funcionan?
Régimen transitorio
Régimen permanente
Introducción / Lazos de amarre

## Slide 13
Régimen transitorio
Régimen permanente
Introducción / Lazos de amarre

## Slide 14
  Un sintetizador de frecuencias, es el instrumento que genera frecuencias en un intervalo dado a partir de una base de tiempo.
  La base de tiempo generalmente se proporciona por un oscilador de cuarzo aunque existen muchos equipos comerciales con base de tiempo de Rubidio.
SINTETIZADOR
¿Qué es?
Introducción / Sintetizador

## Slide 15
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 000 Hz
10 000 000 Hz
10 000 000
Introducción / Sintetizador

## Slide 16
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 000 Hz
20 000 000 Hz
20 000 000
X 2
Introducción / Sintetizador

## Slide 17
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 000 Hz
50 000 000 Hz
50 000 000
X 5
Introducción / Sintetizador

## Slide 18
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 000 Hz
5 000 000 Hz
5 000 000
÷ 2
Introducción / Sintetizador

## Slide 19
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 000 Hz
1 000 000 Hz
1 000 000
÷ 10
Introducción / Sintetizador

## Slide 20
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 000 Hz
42 123 456 Hz
42 123 456 Hz
÷ ?
x ?
Introducción / Sintetizador

## Slide 21
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 004 Hz
10 000 004 Hz
10 000 000 Hz
Introducción / Sintetizador

## Slide 22
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 004 Hz
20 000 008 Hz
20 000 000 Hz
X 2
Introducción / Sintetizador

## Slide 23
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 004 Hz
80 000 032 Hz
80 000 000 Hz
X 8
Introducción / Sintetizador

## Slide 24
¿Cómo funcionan?
Base de tiempo 10 MHz
Electrónica
10 000 004 Hz
5 000 002 Hz
5 000 000 Hz
÷ 2
Introducción / Sintetizador

## Slide 25
CONTADORES DE INTERVALOS DE TIEMPO
¿Qué es?
  El contador de intervalos de tiempo es la herramienta de medición principal para la determinación de estabilidad en un reloj. Su función básica es la de medir el tiempo transcurrido entre dos acontecimientos (inicio y paro).
Introducción / Contadores de intervalo de tiempo

## Slide 26
  El intervalo de tiempo se mide al incrementar un registro contador de acuerdo a una frecuencia muy alta y estable, suministrada por el oscilador interno o una frecuencia de referencia externa.
¿Cómo funcionan?
OSC
INICIO
PARO
t
f = 5 MHz
T = 200 ns
t = 5 x 200 ns = 1 µs
Introducción / Contadores de intervalo de tiempo

## Slide 27
OSC
INICIO
PARO
t
f = 5 MHz
T = 200 ns
t = 5 x 200 ns = 1 µs
Introducción / Contadores de intervalo de tiempo

## Slide 28
¿Cómo funcionan?
OSC
INICIO
PARO
t
f = 10 MHz
T = 100 ns
t = 11 x 100 ns = 1.1 µs
Introducción / Contadores de intervalo de tiempo

## Slide 29
  La mejor resolución de medición se logra poniendo una base de tiempo tan alta como sea posible. Los contadores de alto desempeño comerciales usan una referencia local de 500 MHz, un PLL y un oscilador horneado (OCXO) muy estable que oscila a 5 ó 10 MHz.
  Los instrumentos comerciales implementan dos métodos para no tener que subir la frecuencia de referencia local y poder aumentar la resolución:

## Slide 30
MEDICIÓN DIRECTA DE FRECUENCIA
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 31
Contador
MEDICIÓN DIRECTA DE FRECUENCIA
Métodos Locales de Medición / Medición directa de frecuencia
Frecuencia Bajo
Calibración
(10 MHz)
Interface
de
Comunicación
Frecuencia Patrón para disciplinar al Contador
MODO: Frecuencímetro
Patrón Nacional
Instrumento bajo calibración
Adquisición de datos automatizado
Notes: El promedio de la frecuencia se mide más directamente usando un contador de frecuencias, de esta forma, el contador determina el número de ciclos M que ocurren durante un intervalo de tiempo t dado por la base de tiempo de referencia.
Para la implementación de este método de medición es necesario contar con un Contador de Frecuencias, conocido también como frecuencímetro y una señal bajo prueba. Adicionalmente es deseable que se encuentre automatizado el sistema para poder realizar una gran cantidad de mediciones y asegurar que no existen tiempos muertos entre cada una de ellas.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 32
Métodos Locales de Medición / Medición directa de frecuencia / datos
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 33
Métodos Locales de Medición / Medición directa de frecuencia
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 34
Métodos Locales de Medición / Medición directa de frecuencia

## Slide 35
EXACTITUD
Desviación Fraccional de Frecuencia Promedio
ESTABILIDAD
Desviación de Allan
f es la frecuencia del instrumento bajo calibración
f0 es la frecuencia patrón
Métodos Locales de Medición / Medición directa de frecuencia
2 es el factor de cobertura k

## Slide 36
MEDICIÓN DIRECTA DE DIFERENCIA DE FASE
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 37
Medición de diferencia de fase
Entrada 1
Entrada 2
Entrada 1
Entrada 2
Métodos Locales de Medición / Medición directa de diferencia de fase
Contador
MODO: Fase
Notes: La medición de diferencia de fase consiste básicamente en determinar el valor del intervalo de tiempo que existe entre el momento en que una de las señales cruza el cero (sentido de positivo a negativo o viceversa) y el momento en que lo hace la otra (en le mismo sentido), tal como se muestra en la diapositiva. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 38
Contador
MEDICIÓN DIRECTA DE DIFERENCIA DE FASE
Métodos Locales de Medición / Medición directa de diferencia de fase
Frecuencia Bajo
Calibración
(10 MHz)
Interface
de
Comunicación
Frecuencia Patrón para comparar
(10 MHz)
MODO: Fase
Patrón Nacional
Instrumento bajo calibración
125 °
Adquisición de datos automatizado
Notes: El promedio de la frecuencia se mide más directamente usando un contador de frecuencias, de esta forma, el contador determina el número de ciclos M que ocurren durante un intervalo de tiempo t dado por la base de tiempo de referencia.
Para la implementación de este método de medición es necesario contar con un Contador de Frecuencias, conocido también como frecuencímetro y una señal bajo prueba. Adicionalmente es deseable que se encuentre automatizado el sistema para poder realizar una gran cantidad de mediciones y asegurar que no existen tiempos muertos entre cada una de ellas.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 39
Métodos Locales de Medición / Medición directa de diferencia de fase
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 40
Métodos Locales de Medición / Medición directa de diferencia de fase / conversión de unidades
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 41
Métodos Locales de Medición / Medición directa de diferencia de fase / Fase acumulada
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 42
Métodos Locales de Medición / Medición directa de diferencia de fase / Fase acumulada
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 43
EXACTITUD
Desviación Fraccional de Frecuencia
ESTABILIDAD
Desviación de Allan
f es la frecuencia del instrumento bajo calibración
f0 es la frecuencia patrón
2 es el factor de cobertura k
Métodos Locales de Medición / Medición directa de diferencia de fase

## Slide 44
MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE FRECUENCIAS
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 45
Frecuencia Patrón para disciplinar al Frecuencímetro
OSCILADOR DE REFERENCIA
OSCILADOR BAJO PRUEBA
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de frecuencias
MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE FRECUENCIAS
FILTRO PASA BAJAS
FRECUENCÍMETRO
MEZCLADOR DE FRECUENCIAS
Notes: La técnica de medición “Heterodina” o “batido de frecuencias” es una de las técnica mas comunes, capaz de resolver fluctuaciones de frecuencia muy pequeñas.
En este método la señal del oscilador bajo prueba se mezcla con una señal de referencia de casi el mismo valor, obteniendo a la salida del mezclador la suma y diferencia de las frecuencias:
Empleando un filtro pasa bajas, se atenúan la frecuencias altas, es decir, la suma de las frecuencias, dejando, así, pasar las frecuencias bajas, es decir, la diferencia de las frecuencias.
Esta técnica es comúnmente usada para aumentar la resolución de las mediciones.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 46
Contador
MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE FRECUENCIAS
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de frecuencias
Frecuencia Bajo
Calibración
Interface
de
Comunicación
Frecuencia Patrón para comparar (10 MHz)
MODO: Frecuencia
Patrón Nacional
Instrumento bajo calibración
Adquisición de datos automatizado
0.05432101 Hz
Mezclador
Filtro pasa bajas
Notes: El promedio de la frecuencia se mide más directamente usando un contador de frecuencias, de esta forma, el contador determina el número de ciclos M que ocurren durante un intervalo de tiempo t dado por la base de tiempo de referencia.
Para la implementación de este método de medición es necesario contar con un Contador de Frecuencias, conocido también como frecuencímetro y una señal bajo prueba. Adicionalmente es deseable que se encuentre automatizado el sistema para poder realizar una gran cantidad de mediciones y asegurar que no existen tiempos muertos entre cada una de ellas.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 47
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de frecuencias
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 48
EXACTITUD
Desviación Fraccional de Frecuencia Promedio
ESTABILIDAD
Desviación de Allan
f es la frecuencia del instrumento bajo calibración
f0 es la frecuencia patrón
2 es el factor de cobertura k
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de frecuencias

## Slide 49
MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE FASE CON DOBLE MEZCLADOR
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 50
OSCILADOR DE REFERENCIA
OSCILADOR BAJO PRUEBA
OSCILADOR COMÚN
FILTRO PASA BAJAS
FILTRO PASA BAJAS
AMP
CONTADOR DE INTERVALOS DE TIEMPO
AMP
10 000 000 Hz
9 999 500 Hz
≈10 000 000 Hz
500 Hz
≈500 Hz
MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE FASE CON DOBLE MEZCLADOR
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de fase con doble mezclador
Notes: El método de medición de diferencia de tiempo con doble mezclador es lo mejor que hay cuando se trata de comparar dos señales cuyas frecuencias son casi iguales.
El método consiste emplear doblemente el método de diferencia de frecuencias con mezclador, colocando un oscilador de apoyo, llamado oscilador común, éste tiene un valor de frecuencia con un corrimiento conocido.
Como se observa en la diapositiva, el corrimiento del oscilador común de 500 Hz, por lo tanto el valor de frecuencia a la salida de cada filtro pasa bajas deberá ser de aproximadamente 500 Hz. Posteriormente se comparan en fase estas señales obteniéndose su diferencia de fase.
Al reducir las expresiones matemáticas se puede concluir que la señal del oscilador común se elimina quedando solamente la diferencia de fase entre la señal del oscilador de referencia y el oscilador bajo prueba.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 51
Contador
MEDICIÓN DE DIFERENCIA DE FRECUENCIAS
MODO: Frecuencia
Patrón Nacional
Instrumento bajo calibración
Adquisición de datos automatizado
0.1234567 °
Mezclador 1
FPB 1
Oscilador Común
Mezclador 2
FPB 2
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de fase con doble mezclador
Notes: El promedio de la frecuencia se mide más directamente usando un contador de frecuencias, de esta forma, el contador determina el número de ciclos M que ocurren durante un intervalo de tiempo t dado por la base de tiempo de referencia.
Para la implementación de este método de medición es necesario contar con un Contador de Frecuencias, conocido también como frecuencímetro y una señal bajo prueba. Adicionalmente es deseable que se encuentre automatizado el sistema para poder realizar una gran cantidad de mediciones y asegurar que no existen tiempos muertos entre cada una de ellas.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 52
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de fase con doble mezclador / conversión de unidades
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 53
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de fase con doble mezclador / fase acumulada
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 54
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de fase con doble mezclador
Notes: Un gráfico típico de mediciones de frecuencia se muestra en la diapositiva. En el gráfico, el eje vertical muestra la frecuencia medida (en unidades de Hertz). En el eje horizontal, se muestra el tiempo transcurrido o mejor dicho, el intervalo de tiempo de medición, las unidades son segundos.
Observando el gráfico es posible determinar que la captura de las mediciones se realizó con tiempos de premediación, t, igual a un segundo, y que el total de la muestra corresponde a 36 000 s de medición.
Echando un vistazo rápido al gráfico de mediciones es posible estimar una frecuencia promedio, cierta dispersión respecto al promedio y también permite tener una idea de la estabilidad a largo plazo del oscilador.
Para estimar la estabilidad de este oscilador, se usa la Desviación de Allan, tomando las mediciones tal como se obtuvieron.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 55
EXACTITUD
Desviación Fraccional de Frecuencia
ESTABILIDAD
Desviación de Allan
f es la frecuencia del instrumento bajo calibración
f0 es la frecuencia patrón
2 es el factor de cobertura k
Métodos Locales de Medición / Medición de diferencia de fase con doble mezclador

## Slide 56
Referencias
[1] Stefano Bregni, Synchronization of Dogital Telecommunications Networks, Londres, Wiley & Sons 1988.
[2] Wayne Tomasi, Fondamentals of Electronic Communications Systems, Londres, Prentice Hall, 1988.
[3] Paul Horowitz- Winfield Hill, The Art of Electronics, 2da Edition, USA 1989.
[4] Eduard A Gerber-Arthur Ballato, Precision Frecuency Control Volume 2 Oscilators and Standards, USA 1985.
[5 ]http://tycho.usno.navy.mil/gps.html
[6] IEEE std. 1139. IEEE Standard Definitions of Physical Quantities for Fundamental Frequency and Time Metrlogy. Revised version approved Oct. 20, 1988.
[7] J.A. Barnes, A. R. Chi, L. S. Cutler. Characterization of Frequency stability. IEEE Transactions on Instrumentation and Measerements IM-20 (2).
[8] ITU-T Rec. G.810 Definitions and Terminology for Synchronization Networks. Geneva, August 1996.
Métodos Locales de Medición
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 57
¡GRACIAS!
Notes: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Slide 58
11

## Slide 59
MESCLADOR Y FILTRO PASA BAJAS

## Slide 60
VCXO

## Slide 61
VCXO

## Slide 62
OCXO

## Slide 63
TCXO

## Slide 64
RbXO

## Slide 65
CsXO

## Slide 66
HXO